## Slide 1: 天线传递函数测量结果
贺庆宝 郑显明 尚轩宇 陶石 董沁阳 贺思楠

## Slide 2
内 容
测量水槽的背景电场
2. 测量天线的传递函数K值

## Slide 3
测量水槽的背景电场
1.1 平行板两端的电压变化
1.2 测量水槽中电场是否均匀
1.3 计算得到背景电场

## Slide 4
平行板两端的电压变化
信号源
5 V
水箱
平行板
V
示波器
电压随频率增加而降低，是由于平行板电容效应，
导致加在平行板两端的电压降低引起。
导线电感变大

## Slide 5
测量水槽的背景电场
1.1 平行板两端的电压变化
1.2 测量水槽中电场是否均匀
1.3 计算得到背景电场

## Slide 6
测 量 方 法
30 cm
5cm
15cm
60 cm
30 cm
正极板
负极板
测深度 1cm、 10cm 、 20 cm
信号源
5 V
水槽
平行板
V
示波器

## Slide 7
1cm 深度： 纵向变化非常均匀，电场就是 E = V / L (除0.1 Hz 外)
平均斜率：2.5 V/m
平均斜率：7.3 V/m
平均斜率：7.0 V/m
平均斜率：6.9 V/m

## Slide 8
横向电势，均匀不变
30 cm
60 cm
30 cm
正极板
负极板
电压随频率增加而降低，是由于平行板电容效应，
导致加在平行板两端的电压降低引起。

## Slide 9
探针进入水面：
1 cm、10 cm、20cm。
深度
不同深度的测量结果比较
By 郑显明

## Slide 10
E = 2.5 V /m
E = 7.3 V /m
E = 7.0 V /m
E = 7.0 V /m
低频稍微不太稳定
以上数据说明:
电场均匀且符合理论(除低频外)。

## Slide 11
取 20 Hz以上，认为符合
理论值, E = V / L.
测量不同频率，得到不符合理论值的频率拐点
0.5 Hz
1 Hz

## Slide 12
测量水槽的背景电场
1.1 平行板两端的电压变化
1.2 测量水槽中电场是否均匀
1.3 计算得到背景电场

## Slide 13
20 Hz以上，E1 = V / L
背景电场：E1 = V / L
20 Hz 以下
20 Hz 以上

## Slide 14
去除首尾两端，
认为中间的拟合斜率就是电场
20 Hz以下，直线拟合斜率为电场
计算得到的电场
测量每个频点的电压变化趋势

## Slide 15
共 107 个点
导入全部数据，做总体拟合，得到背景电场 E1
背景电场
拟合残差
20 Hz以下的电场，误差会大一些

## Slide 16
2. 测量天线的传递函数K值
2.1 单极天线测量
2.2 偶极天线测量

## Slide 17
同一个位置点(如30cm处)，天线测量结果比理论值大，说明 实际的“有效中心” 在中点左侧。
单天线测量，天线有效中心并不在物理尺寸中心
让单极天线在水中平行移动，测其电压，
认为是中心点位置的电压。
单极天线

## Slide 18
单极天线电压随频率变化测量值
位置固定，改变频率，读取感应电压

## Slide 19
L
单极天线
V
0
单极天线测量：电场如何计算
f>20 Hz.
选取天线中心点与负极板的电压差
L’
单极天线
V
V’
f<20 Hz.
选取天线中心点与51cm处的电压差
L = 30 cm
L = 21 cm
固定单极天线位置，让输出频率从0.1 Hz 到 2 MHz变化

## Slide 20
得到电场 并 计算传递函数

## Slide 21
2. 测量天线的传递函数K值
2.1 单极天线测量
2.2 偶极天线测量

## Slide 22
偶极天线测量
17 cm
V2
V1

## Slide 23
偶极天线测量结果 (重复测量三次)
左侧单极天线
右侧单极天线
计算天线感应电场
L = 17 cm

## Slide 24
背景电场
天线感应电场
导入背景电场
计算传递函数 K 值
K = E2 / E1
100 Hz 到800 KHz 还比较平

## Slide 25
细看传递函数
低频时，K ≈2 ，天线测量的E2比实际值E1 大两倍。也就是说,此时实际的有效长度L’ = 34 cm，而我们计算时固定L = 17 cm。即有效中心此时在天线两端 。
17 cm
V2
V1

## Slide 26: 总结
已经实现得到均匀背景电场
能够用此方法测量出天线的传递函数。
天线传递函数随频率的变化主要是由于：天线有效中心随频率变化引起。

## Slide 27: BACK UP

## Slide 28
横向电压几乎不变

## Slide 29
得到51cm处的电压 ，再计算电场

## Slide 30: 使用电场仪测量
X
y
Z
水槽外部测量
水槽内部测量

## Slide 31
水槽内部电场非常大。
我认为此值不可信。